ОПИС ЗАВЕРШЕНОЇ РОЗРОБКИ

Прилад для об’єктивного вимірювання  параметрів клінічного фокусу пресбіопічного ока

Прибор для объективного измерения параметров клинического фокуса пресбиопического глаза

Device for measuring of clinical focus of presbiopic eye

- Номер державної реєстрації теми - 0111U002331, НТУУ «КПІ» - 2452-п

- Науковий керівник - д.т.н., проф. Чиж I.Г., Чиж И.Г., Сhyzh I.H.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Метод визначення параметрів клінічного фокусу (параметрів коноїду Штурма) базується на аналізі тривимірного розподілу освітленості в зоні геометричного заднього фокусу оптичної системи ока. Засобом для виявлення клінічного фокусу є оптико-електронний апарат, який має оптичну систему, до складу якої входять: освітлювальний канал, варіолінза з електричним керуванням її фокусної відстані, система Бадаля для оптичного спряження зіниці ока та варіолінзи, а також відеокамера для реєстрування розподілу освітленості в зоні повітряного зображення освітленої мікроплями на сітківці ока. Світлова мікропляма утворюється освітлювальним каналом – лазерним діодом, що випромінює в ближній інфрачервоній області – на сітківці в зоні фовеоли. Повітряне зображення мікроплями формується оптичною системою ока, яке досліджується.

Розподіл освітленості в фокусній області визначається за допомогою серії відеокадрів, на яких реєструється освітленість у декількох десятках перетинів повітряного зображення світлової мікроплями на сітківці.

За допомогою спеціально розробленого алгоритму та комп’ютерної програми виявляється залежність геометричних параметрів фокусної області, її довжина та обсяг псевдоакомодації .

З метою зменшення габаритів приладу аналіз клінічного фокусу  можна здійснювати, використовуючи  вторинне «повітряне зображення» клінічного фокусу, яке може бути утвореним за допомогою додаткового об’єктива, встановленим перед оком пацієнта по ходу променів, що виходять із ока.

Сканування зони вторинного «повітряного» зображення клінічного фокусу з відеозаписом зображень швидкісною відеокамерою здійснюється за декілька секунд.

Основнi результати роботи:

- обґрунтований  принцип дії нового офтальмологічного приладу – вимірювача параметрів коноїду Штурма, що відтворює тривимірний розподіл опромінювання в зоні фокуса оптичної системи ока;

- розроблена система та конструкція експериментального зразка приладу, який дозволяє об’єктивно відтворювати параметри коноїду Штурма (фокусної області) і на цій основі визначати обсяг псевдоакомодації пресбіопічного ока;

- розроблена конструкторська документація експериментального зразку приладу;

- створено математичне і програмне забезпечення комп’ютерного керування елементами приладу, а також алгоритм і комп’ютерна програма для розрахунку параметрів фокусної області і складання протоколу результатів вимірювань;

- виготовлений експериментальний зразок приладу для вимірювання параметрів клінічного фокусу пресбіопічного ока;

- проведені експериментальні дослідження функціонування приладу.

(рос.)

Метод определения параметров клинического фокуса пресбиопического глаза базируется на анализе трехмерного распределения освещенности в зоне геометрического заднего фокуса оптической системы глаза. Для определения клинического фокуса используется оптико-электронный прибор, который имеет оптическую систему, в состав которой входят: осветительный канал, вариолинза с электронным управлением ее фокусным расстоянием система Бадаля для оптического сопряжения зрачка глаза и вариолинзы, а также видеокамера для регистрации распределения освещенности в зоне мнимого изображения светового микропятна на сетчатке глаза. Световое пятно образуется при помощи осветительного канала – лазерного диода, который излучает в ближнем инфракрасном диапазоне – на сетчатке в области фовеолы. Мнимое изображение микропятна формируется оптической системой исследуемого глаза.

Распределение освещенности в фокусной области определяется при помощи серии видеокадров, на которых регистрируется освещенность в нескольких десятках сечений мнимого изображения светового микропятна на сетчатке.

При помощи специально разработанного алгоритма та компьютерной программы определятся зависимость геометрических паарметров фокусной области, ее длина та объем псевдоаккомодации.

С целью уменьшения габаритов прибора анализ клинического фокуса можно производить, используя вторичное мнимое изображение клинического фокуса, которое может создаваться при помощи дополнительного объектива, который устанавливается перед глазом пациента по ходу лучей, которые идут из глаза.

Сканирование зоны вторичного мнимого изображения клинического фокуса с видеозаписью изображений скоростной видеокамерой происходит за несколько секунд.

Основные результаты работы:

- обоснован принцип действия нового офтальмологического прибора – измерителя параметров коноида Штурма, который позволяет получить трёхмерное распределение облученности в зоне фокуса оптической системы глаза;

- разработана система и конструкция экспериментального образца прибора, который позволяет объективно измерять параметры коноида Штурма (фокусной области) и на этой основе определять объем псевдоаккомодации пресбиопического глаза;

- разработана конструкторская документация экспериментального образца прибора

- разработано математическое и программное обеспечение компьютерного управления элементами прибора, а также алгоритм и компьютерная программа для расчета параметров фокусной области и составления протокола результатов измерений;

- изготовлен экспериментальный образец прибора для измерения параметров коноида Штурма;

- проведены экспериментальные исследования работы прибора.

(англ.)

The method of determination of parameters of clinical focus of presbiopic eye is based on the analysis of three-dimensional distribution of luminosity in the zone of geometrical back focus of the optical system of eye. For determination of clinical focus an optical-electronic device, that has the optical system in the complement of that enter, is used: lighting channel, variolens electronically-controlled by her focal distance, Badal system for the optical interface of pupil of eye and variolens, and also video camera for registration of distribution of luminosity in the zone of virtual image of ligt-spot on the retina of eye. A light-spot appears through a lighting channel - laser diode that radiates in a near infra-red range - on a retina in area of fovea. The virtual image of ligt-spot is formed by the optical system of the investigated eye.

Distribution of luminosity in a focal area is determined through the series of videoshots on that luminosity registers oneself in a few ten of sections of virtual image of ligt-spot on a retina.  Through the specially worked out algorithm that computer program dependence of geometrical паарметров of focal area, her length, will be determined that volume of pseudoaccommodation.

With the purpose of reduction of sizes of device the analysis of clinical focus can be produced, using the secondary virtual image of clinical focus, that can be created through an additional lens, that is set before the eye of patient on motion rays that go from an eye. 
The scan-out of zone of secondary virtual image of clinical focus with the videotape recording of images takes place a speed video camera for a few seconds.

Basic results:

1) principle of action of new ophthalmology device is reasonable - measuring device of parameters of Shturm conoid that allows to get three-dimensional distribution of radiation-exposed in the zone of focus of the optical system of eye; 
2) the system and construction of experimental standard of device that allows objectively to measure the parameters of Shturm conoid (the focal area) and on this basis to determine the volume of pseudoaccommodation of presbiopic eye are worked out; 
3) designer documentation of experimental standard of device is worked out;
4) the mathematical and programmatic providing of computer management, and also algorithm and computer program is worked out the elements of device for the calculation of parameters of focal area and drawing up a report of results of measuring;
5) the experimental standard of device is made for measuring of parameters of Shturm conoid;
6) experimental studies of work of device are undertaken.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

- Патент на корисну модель №5470. Рефрактометр з просторовим розділенням / Чиж І.Г., Сокуренко В.М. – опубл. 17 березня 2003 р. Бюл. №3;

- Чиж І.Г., Голембовський А.М., Шиша Т.О. Офтальмологічний рефрактометр.  Заявка на видачу патенту, НТУУ «КПІ»,  Вх. № 2012 04886 від 18.04.2012

- Порівняння зі світовими аналогами.

Результати відповідають світовому рівню, а розроблений метод вимiрювання параметрiв клінічного фокусу пресбіопічного ока не має аналогів.

- Економічна привабливість для просування на ринок

Факторами економічної привабливості можуть слугувати:

- відсутність аналогів розробленого приладу;

- актуальність задачі, яка вирішена при розробці приладу;

- значна кількість пацієнтів офтальмологічних клінік з діагнозом пресбіопічності;

- порівняно невелика собівартість приладу, що дозволяє сподіватися на швидку самоокупність витрат на підготовку виробництва приладу.

Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). Потенційними користувачами результатів роботи є розробники та виробники апаратури для медичних установ, в яких здійснюють відтворення нормального зору афакічних очей, лікують катаракту шляхом імплантації штучних кришталиків, коригують аметропію пресбіопічних очей за допомогою дифракційних контактних лінз.

- Стан готовності розробки.

Розроблений та виготовлений макет приладу, розроблені рекомендації щодо його ефективного застосування та вдосконалення. Можлива розробка дослідно-промислових зразків приладу, які можуть бути впроваджені у промислове виробництво.

- Існуючі результати впровадження.

Основні положення роботи впроваджено у навчальну програму дисципліни „Медичні оптичні та оптико-електронні прилади” як новий розділ «Об’єктивні вимірювачі обсягу псевдоакомодації пресбіопічного ока». Результати роботи використано при написанні монографії «Аберометрія оптичної системи ока людини». Заплановано сумісне використання технології і приладу з Київським інститутом мікрохірургії ока. З використанням результатів роботи підготовлені до захисту кандидатські дисертації за темами: ”Абераційна модель ока для контролю та підвищення точності офтальмологічних аберометрів і рефрактометрів”, ”Аберометрія оптичної системи ока методом Фуко”. За результатами роботи захищено чотири магістерських дисертацій та шість бакалаврських  проектів, опубліковано 6 наукових статей у виданнях з переліку ВАК України, зроблено 5 доповідей на міжнародних конференціях.

- Назва організації, телефон, Е-mail

НТУУ”КПІ”, приладобудівний факультет, кафедра оптичних та оптико-електроних приладів,

454-94-78, chyzh@voliacable.com

Експериментальний зразок приладу для вимірювання параметрів коноїду Штурма

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

- Чиж І.Г., Афончина Н.Б. Допустимі похибки вимірюванння аметропії та астигматизму модифікованим методом Фуко // Вісник національного технічного університету України  «КПІ», Приладобудування (2011.( № 42. ( С. 145-153

- Чиж І.Г., Афончина Н.Б. Параметрична оптимізація оптичної системи офтальмологічного рефрактометра, що вимірює аметропію та астигматизм ока  модифікованим методом Фуко // Вісник національного технічного університету України  «КПІ», Приладобудування (2011.( № 41. ( С.120-125

- Чиж І.Г., Шиша Т.О. Допустимі похибки аберометрії ока // Наукові вісті НТУУ «КПІ» – 2011, №5,  с. 135-145.

- Чиж І.Г., Колтун З.М. Глибина фокусної області оптичної системи ока та величина обсягу псевдо акомодації // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2012. – Вип. №1.- ст. 30-34.

- Чиж І.Г.,  Голембовский О.О., Варіоптичні лінзи на ефекті електрозмочування //   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 2012, Вип. №1, с. 34-39.

- Чиж І.Г., Колтун З.М. Довжина фокусної області та обсяг псевдоакомодації астигматичного ока // Вісник Національного технічного університету України «КПІ», Приладобудування, 2012, №43,С .154 -162

- Чиж І.Г., Ткаченко Е.А. Термодефокусування зображень в оптичних системах // Наукові вісті НТУУ «КПІ» – 2012, №1,  с. 126-131.

- Чиж І.Г., Афончина Н.Б. Вимірювання аметропії ока методом Фуко // Тези доповіді на 15-му Ювілейному молодіжному форумі «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА ТА МОЛОДЬ В ХХІ столітті», Харків, 18 – 20  квітня  2011р. том 1 «Электронная техника и технологии», Том 1, с. 231-232.

- Чиж І.Г., Афончина Н.Б. Макетування рефрактометра, в якому застосовується модифікований метод Фуко // Тези доповіді на ХX Міжнародній науково-технічній конференції «Приладобудування 2011: стан і перспективи», м.Київ, 25-26 квітня 2011р. НТУУ «КПІ», 19-20 квітня – Київ.  - 2011., с.170.

- Афончина Н.Б., Чиж І.Г., Сокуренко В.М. Експериментальне дослідження похибок вимірювання методом фуко аметропії та параметрів фокусної області ока // Збірник тез доповідей XІ Міжнародної науково-технічної  конференції «Приладобудування 20012: Стан та перспективи», Київ, Україна,  НТУУ «КПІ», 24-25 квітня – Київ.  - 2012., с.73.

- Чиж І.Г., Шиша Т.О. О допустимых ошибках аберрометрии оптической системы глаза // «Радиоэлектроника и молодежь в XXI  веке», 18-20 апреля 2011 г, г. Харьков, том 1 «Электронная техника и технологии». , Том 1, с. 295-296.

- Чиж І.Г., Шиша Т.О. Про допустимі похибки аберометрії ока Тези доповіді на ХX Міжнародній науково-технічній конференції «Приладобудування 2011: стан і перспективи», м.Київ, 25-26 квітня 2011р. НТУУ «КПІ», 19-20 квітня – Київ.  - 2011., с.175-176.

- Чиж І.Г., Шиша Т.О. Об’єктивне вимірювання параметрів клінічного фокусу пресбіопічного ока // Збірник тез доповідей XІ Міжнародної науково-технічної  конференції «Приладобудування 20012: Стан та перспективи», Київ, Україна,  НТУУ «КПІ», 24-25 квітня – Київ.  - 2012., с.176.

- Чиж И.Г.,  Шиша Т.А. Влияние диаметра зрачка глаза на амплитуды моделируемых аберрационных мод // Материалы 16-го международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI  веке», 17-19 апреля 2012 г , г. Харьков, том 1 «Электронная техника и технологии». Том 1, с. 256-257.

- Чиж І.Г., Голембовський А.М., Шиша Т.О. Офтальмологічний рефрактометр.  Заявка на видачу патенту, НТУУ «КПІ»,  Вх. № 2012 04886 від 18.04.2012

- Сокуренко В. М., Бєлка К. О. Спосіб корекції зору неосесиметричними асферичними контактними/інтраокулярними лінзами // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2011. – №2. – c. 167-172.

- Сокуренко В. М., Неділюк В. С.,  Числове дослідження стохастичних методів безперервної глобальної оптимізації  // Наукові вісті НТУУ "КПІ". 2012. – № 1 - с. 81-88.

- Прожейко Ю. Б., Сокуренко В. М. Удосконалений рефрактометр ока на основі методу рейтресінгу // Збірник тез доповідей ІV студентської науково-технічної конференції “Приладобудування: стан і перспективи”. Київ, НТУУ “КПІ”. 12 квітня. ( 2011. ( с. 78

- Лосєва Е. А., Сокуренко В. М. Принцип коррекции зрения неосесимметричными асферическими контактными/интраокулярными линзами // Збірник тез доповідей ІV студентської науково-технічної конференції “Приладобудування: стан і перспективи”. Київ, НТУУ “КПІ”. 12 квітня. ( 2011. ( с. 69.

- Сокуренко В. М., Сокуренко О. М. Чисельне порівняння алгоритмів безперервної глобальної оптимізації // Збірник тез доповідей X міжнародної науково-технічної конференції “Приладобудування: стан і перспективи”. Київ, НТУУ “КПІ”. 19-20 квітня. ( 2011. ( c. 66.

- Сокуренко В. М., Сокуренко О. М. Використання асферичних поверхонь Форбса в опртичних системах // Збірник тез доповідей XІ міжнародної науково-технічної конференції “Приладобудування: стан і перспективи”. Київ, НТУУ “КПІ”. 24-25 квітня. ( 2012. ( c. 67.